ТЕРМОДЕСОРБЕР

Термодесорбер предназначен для использования в составе хроматографов «Кристаллюкс-4000М», «Кристаллюкс-4000», « Кристалл-2000» и др. с целью ввода проб в хроматографическую колонку. Работа устройства основана на термодесорбции летучих компонентов, накопленных в капсуле с сорбентом, через которую заранее прокачивался исследуемый газ (например, воздух), или термодесорбции твердых образцов (например, краска, пластмасса, бумага с чернилами и т. д.), помещенных в специальную капсулу. При нагревании капсулы, из материалов, помещенных в последнюю, выделяются летучие вещества, которые в дальнейшем анализируются хроматографом. Термодесорбция осуществляется за счет нагрева капсулы до фиксированной температуры со скоростью более 300˚ С в секунду. Особенность данной конструкции термодесорбера и его высокие эксплуатационные характеристики заключаются в отсутствии паразитного объема между капсулой термодесорбера и хроматографической колонкой. Это позволяет работать с высоким разрешением хроматографических пиков, как с насадочной, так и с капиллярной колонками. Конструкция термодесорбера защищена патентом.

Термодесорбер монтируется на испаритель хроматографа, он оснащен краном для отсечки линии газа-носителя при демонтаже из термодесорбера штока с капсулой. При открытом кране капсула с помощью штока вводится в нагретый испаритель (нижнее положение). В верхнем положении штока возможна продувка капсулы газом-носителем от воздуха.

В состав термодесорбера входят комплект капсул для сорбента, капсулы для твердых проб, контейнер для хранения капсул с пробой и устройство ввода капсул в испаритель хроматографа.

Технические характеристики:

Время разогрева до температуры десорбции не более 1 сек.

Время остывания капсулы при перемещении из горячей зоны в холодную не более 10 с.

Наружный диаметр капсулы 5 -0,1 мм.

Размеры камеры для сорбента в капсуле: диаметр 3,4 +0,3  мм, длина 40мм. (365мкл)

Объем капсулы для твердых проб 90 мкл.

Диапазоны рабочих температур от 50˚ до 400˚ С (температура десорбции соответствует температуре испарителя используемого хроматографа).

ООО НПФ «МЕТА-ХРОМ»

424000, Россия, Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, 100

тел./факс: (8362) 42-49-97, 42-22-66

E-mail: m_chrom@mari-el.ru

http://www.meta-chrom.ru