## ДОЗАТОР РАВНОВЕСНОГО ПАРА

## Дозатор равновесного пара «ДРП-10» предназначен для ввода в хроматограф летучих компонентов из матриц, ввод которых в хроматограф невозможен или нежелателен. Примерами таких матриц являются питьевая и сточная вода, почва, биологические жидкости, пищевые продукты и напитки, различные полимеры, строительные материалы, фармацевтическая продукция и др. Применение ДРП-10 позволяет избежать загрязнения испарителя, колонки и детектора хроматографа нелетучими или малолетучими веществами, избежать расхода растворителя, необходимого для экстракции, повысить воспроизводимость анализов.

## ДРП-10 реализует статический метод ввода равновесного пара над анализируемой жидкостью (твердым образцом) в термостатируемом флаконе. ДРП-10 является автономным изделием и может использоваться с любыми хроматографами, в т.ч. серии «Кристаллюкс», «Кристалл-2000».

Реализация режима электромагнитного перемешивания пробы позволяет сократить время установления равновесия в пробе и проводить анализ более вязких образцов, например, масла или расплавов полимеров.

Применение в качестве дозатора шприца позволило оперативно менять объем введенной пробы, устранить эффект «памяти» за счет режима продувки шприца, устранить «мертвые зоны» в устройстве ввода и испарителе.

Технические характеристики:

Температура термостата контейнеров с пробой – от температуры окружающей среды до 150 0С;

Погрешность поддержания температуры – не более 0,1 0С;

Объем контейнера с пробой – 12 мл (пенициллиновый флакон), возможно применение флаконов от 6 до 20 мл;

Количество одновременно термостатируемых контейнеров - 4;

Дозируемый объем равновесного пара – до 2 мл;

Температура шприца – от температуры окружающей среды до 150 0С;

Расход газа для продувки – от 5 до 300 мл/мин;

Электрическое питание от сети переменного тока напряжением (220) В, частотой (50(1) Гц;

Потребляемая мощность – не более 600 ВА;

Масса – не более 8 кг.

ООО НПФ «МЕТА-ХРОМ»

424000, Россия, Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, 100

тел./факс: (8362) 42-49-97, 42-22-66

E-mail: m_chrom@mari-el.ru

http://www.meta-chrom.ru