ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТР

Хромато-масс-спектрометр (ГХМС) включает в себя газовый хроматограф «Кристаллюкс-4000М» и квадрупольный масс-спектрометрический детектор МС7-800 и предназначен для обнаружения и определения веществ и соединений, входящих в состав медицинской, пищевой, сельскохозяйственной и других видов продукции, лекарственных, психотропных и наркотических препаратов, экологии и др.

Характеристики хроматографа (ГХ):

электронный контроль давления и расхода газа с высокой точностью 0,0001 атм, 0,05мл/мин, возможность включения режима экономии газа;

режимы ввода пробы с делением потока (split) и задержкой деления (split-splitless);

высокая точность поддержания температур 0,03 0С;

высокая скорость программирования температуры колонок от 0,1 до 120 0С/мин, диапазон температур от минус 100 до 400 0С, количество изотерм – 5;

автоматический ввод пробы в испаритель.

Характеристики масс-спектрометрического детектора (МСД):

источник ионизации - электронный удар, регулируемая энергия ионизирующих электронов - от 20 до 100 эВ, ток эмиссии до 850 мкА, возможность оснащения МСД источником химической ионизации;

диапазон регистрируемых масс – от 2 до 800 а.е.м;

разрешение 0.5 а.е.м. на уровне 50%, стабильность массы - 0.3 а.е.м. (за 8 часов);

скорость сканирования до 2500  а.е.м./сек;

режимы сканирования: полное и сегментное, сканирование по выбранным ионам;

температура ионного источника - от 125 до 250 0С;

температура интерфейса ГХ-МСД – до 300 0С;

турбомолекулярный насос с производительностью 150 л/с;

форвакуумный насос с производительностью 5л/сек;

Электрическое питание МСД осуществляется от сети переменного тока напряжением  (380)  В, частотой  (501)  Гц, потребляемая мощность не более 1500 Вт;

газовое питание осуществляется гелием чистотой 99,999 % или азотом той же чистоты

Чувствительность МСД:

При вводе в испаритель ГХ 1 мкл раствора октафторнафталина  в изооктане с концентрацией 1.10-12 г/мкл отношение сигнал - шум для массы m/z 272 а.е.м. при сканировании от 200 до 300 а.е.м. со скоростью 5 сканирований в секунду должно быть не хуже  50:1 (с насосом 150 л/сек).

Программное обеспечение:

- управление ГХМС производится по сети USB 2.0 и CAN, режим работы – непрерывный;

- программное обеспечение ГХМС – единое, рабочий язык – русский;

- диагностика и тестирование всех функциональных узлов ГХМС;

- автоматическая (ручная) настройка и калибровка во всех режимах работы;

- представление масс-спектров в табличном и графическом виде;

качественный анализ для быстрого просмотра масс-хроматограмм и данных по полному сканированию.

ООО НПФ «МЕТА-ХРОМ»

424000, Россия, Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, 100

тел./факс: (8362) 42-49-97, 42-22-66

E-mail: m_chrom@mari-el.ru

http://www.meta-chrom.ru